PeakAlignment

代谢组学峰对齐算法模块

参数说明与算法原理文档

版本：V1.0

日期：2026年6月10日

目录

第一章  概述	5

第二章  参数总览	5

第三章  通用参数详解	6

3.1  mzTolerance（m/z容差值）	6

算法原理	7

默认值依据	7

调整策略	7

3.2  mzToleranceMode（m/z容差模式）	8

算法原理	8

调整策略	9

3.3  rtTolerance（保留时间容差）	9

算法原理	9

默认值依据	10

调整策略	10

3.4  minFraction（最小样本出现比例）	11

算法原理	11

默认值依据	11

调整策略	11

3.5  fillGaps（缺失值填充开关）	12

算法原理	12

调整策略	13

3.6  referenceSample（参考样本）	13

算法原理	13

调整策略	13

第四章  LOESS算法参数详解	14

4.1  loessSpan（LOESS带宽参数）	14

算法原理	14

默认值依据	15

调整策略	15

4.2  loessDegree（LOESS多项式阶数）	15

算法原理	16

调整策略	16

第五章  Obiwarp算法参数详解	17

5.1  obiwarpBinSize（RT分段宽度）	17

算法原理	17

默认值依据	18

调整策略	18

5.2  obiwarpGapPenalty（DTW间隙惩罚值）	18

算法原理	18

默认值依据	19

调整策略	19

5.3  obiwarpResponse（响应强度归一化分段数）	19

算法原理	20

调整策略	20

第六章  密度分组算法参数详解	20

6.1  densityBandwidth（核密度带宽）	21

算法原理	21

默认值依据	22

调整策略	22

第七章  算法选择与参数组合建议	22

7.1  算法选择指南	22

7.2  典型实验场景的参数配置	23

场景一：常规LC-MS代谢组学实验（Q-TOF）	23

场景二：高分辨率质谱实验（Orbitrap）	23

场景三：保留时间漂移较大的实验	23

场景四：峰缺失较多的实验	24

7.3  参数调优流程	24

7.4  常见问题与解决方案	25

附录  算法内部参数说明	25

A.1  LOESS算法内部参数	25

A.2  Obiwarp算法内部参数	26

A.3  密度分组算法内部参数	26

# 第一章  概述

PeakAlignment模块是一个用于代谢组学多样本峰对齐的VB.NET算法模块，其核心目标是解决不同样本原始数据间的保留时间漂移问题。在液相色谱-质谱联用（LC-MS）代谢组学实验中，由于色谱柱的温度波动、流动相组成的微小变化、样本基质的差异等因素，同一代谢物在不同样本中的保留时间可能存在数秒到数十秒的漂移。这种漂移会导致同一离子在不同样本中的保留时间不一致，从而无法直接进行跨样本的峰匹配和差异分析。峰对齐的目的就是将这些保留时间漂移进行校正，使得同一代谢物的离子峰在不同样本中能够被正确地匹配到同一个特征上。

本模块实现了四种主流的代谢组学峰对齐算法：直接匹配对齐（DirectMatch）、LOESS保留时间校正对齐、Obiwarp动态时间规整对齐以及密度分组对齐（DensityGroup）。每种算法具有不同的算法原理、适用场景和参数配置要求。本文档将详细阐述每个参数的物理含义、算法原理、默认值依据以及实际数据处理中的调整策略，帮助用户根据自己的实验数据特点选择合适的参数配置。

峰对齐的输入为Dictionary(Of String, PeakFeature())类型的字典，其中键名为原始数据文件名，键值为对应文件中提取出的所有离子峰数据。输出为IonExpression()数组，即对齐后的峰面积表达矩阵，其中每个IonExpression对象代表一个对齐后的离子特征，包含其m/z、保留时间范围以及在各样本中的峰面积数据。

# 第二章  参数总览

PeakAlignment模块的所有参数均封装在AlignmentParameters类中。下表列出了全部参数的名称、类型、默认值和简要说明，供快速查阅。后续章节将对每个参数的算法原理和调整策略进行详细阐述。

| 参数名称 | 类型 | 默认值 | 适用算法 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mzTolerance | Double | 0.025 | 全部 | m/z容差值 |
| mzToleranceMode | Enum | Absolute | 全部 | m/z容差模式（绝对/PPM） |
| rtTolerance | Double | 30.0 | 全部 | 保留时间容差（秒） |
| method | Enum | DensityGroup | — | 对齐算法类型 |
| loessSpan | Double | 0.75 | LOESS | LOESS带宽参数 |
| loessDegree | Integer | 2 | LOESS | LOESS多项式阶数 |
| referenceSample | String | 空 | LOESS/Obiwarp | 参考样本名称 |
| densityBandwidth | Double | 0.0 | DensityGroup | 核密度带宽（秒） |
| minFraction | Double | 0.5 | 全部 | 最小样本出现比例 |
| obiwarpBinSize | Double | 1.0 | Obiwarp | RT分段宽度（秒） |
| obiwarpGapPenalty | Double | 0.6 | Obiwarp | DTW间隙惩罚值 |
| obiwarpResponse | Integer | 100 | Obiwarp | 响应强度归一化分段数 |
| fillGaps | Boolean | True | 全部 | 是否填充缺失值 |

# 第三章  通用参数详解

通用参数是所有四种对齐算法共享的参数，它们定义了峰匹配的基本容差标准和结果过滤规则。无论选择哪种对齐算法，这些参数都会影响最终的对齐结果，因此理解其含义对于获得高质量的峰对齐结果至关重要。

## 3.1  mzTolerance（m/z容差值）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 0.025 |
| 取值范围 | > 0 |
| 适用算法 | 全部四种 |

### 算法原理

mzTolerance参数定义了两个离子峰被认为属于同一个m/z特征时允许的最大m/z差异。在峰对齐过程中，算法首先按m/z对所有峰进行分组，只有m/z差异在容差范围内的峰才会被归入同一个m/z组，进而在同一m/z组内进行保留时间的对齐。这是峰对齐的第一步筛选条件，直接决定了哪些峰有可能被匹配在一起。

具体的容差计算方式取决于mzToleranceMode的设置。当使用绝对容差模式（Absolute）时，两个峰的m/z差异直接与mzTolerance比较，即|mz1 - mz2| <= mzTolerance。当使用PPM模式时，容差与m/z值成正比，计算公式为|mz1 - mz2| <= mzTolerance * mz / 1,000,000。PPM模式更符合质谱仪器的实际性能特征，因为高分辨率质谱的质量精度通常以PPM表示，且高质量数值处的绝对误差大于低质量数值处。

### 默认值依据

默认值0.025 Da是基于以下考量：对于典型的四极杆液相色谱-质谱联用仪（Q-TOF），其质量精度通常在5-25 mDa范围内，0.025 Da的容差能够覆盖大多数情况下的质量偏差。对于Orbitrap类型的高分辨率质谱，质量精度可达1-5 ppm，此时应切换为PPM模式并设置较小的容差值（如5-15 ppm）以获得更精确的匹配。

### 调整策略

- 分辨率较低的仪器（如单四极杆Q-TOF）：使用绝对容差模式，取值0.01-0.05 Da。值过小会导致同一离子的峰被拆分为多个特征，值过大会导致不同离子被错误合并

- 高分辨率仪器（如Orbitrap、FT-ICR）：使用PPM模式，取值5-20 ppm。质量越高的离子应使用越小的PPM容差

- 建议通过检查已知标准物的m/z偏差来确定合适的容差值：如果标准物的实测偏差在0.01 Da以内，则容差可设为0.015-0.02 Da

- 对于宽容差导致的峰合并问题，可以通过检查对齐后的特征数量来判断：特征数量显著少于预期说明容差过大，特征数量显著多于预期说明容差过小

## 3.2  mzToleranceMode（m/z容差模式）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | ToleranceMode枚举 |
| 默认值 | Absolute |
| 可选值 | Absolute / PPM |
| 适用算法 | 全部四种 |

### 算法原理

mzToleranceMode决定了m/z容差的计算方式。绝对容差模式（Absolute）使用固定的Da值作为容差，无论离子的m/z大小如何，容差始终相同。PPM模式则使用相对容差，容差值与m/z成正比，即实际容差 = mzTolerance * mz / 1,000,000。例如，当mzTolerance = 10 ppm时，m/z = 100处的实际容差为0.001 Da，而m/z = 1000处的实际容差为0.01 Da。

PPM模式更符合质谱仪器的实际表现，因为质谱的质量精度通常以相对值（PPM）表示，而非绝对值。这意味着在高质量数值处，绝对质量偏差更大，但相对偏差保持稳定。因此，对于高分辨率质谱，PPM模式能够在低质量和高质量区间都提供合理的匹配窗口。

### 调整策略

- 低分辨率质谱（单四极杆、离子阱）：使用Absolute模式，因为这类仪器的质量精度在整个质量范围内基本恒定

- 高分辨率质谱（Orbitrap、FT-ICR）：使用PPM模式，因为质量精度与m/z成正比

- 当不确定仪器类型时，可以通过对比两种模式下的对齐结果来判断：如果PPM模式在高质量区间产生更少的错误匹配，则应使用PPM模式

## 3.3  rtTolerance（保留时间容差）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 30.0 |
| 单位 | 秒 |
| 取值范围 | > 0 |
| 适用算法 | 全部四种 |

### 算法原理

rtTolerance定义了两个离子峰被认为可能属于同一保留时间特征时允许的最大RT差异。在直接匹配和密度分组算法中，它直接用于RT聚类或分组的判断标准；在LOESS算法中，它既用于初始匹配峰对的搜索窗口（实际使用的是2倍rtTolerance），也用于校正后的匹配容差；在Obiwarp算法中，它用于校正后的匹配容差。

在直接匹配算法中，rtTolerance用于层次聚类的合并阈值：当两个峰的RT差异小于等于该值时，它们可能被归为同一对齐组。在密度分组算法中，rtTolerance用于密度峰合并的最小间距判断：当两个密度峰的RT距离小于rtTolerance的一半时，它们会被合并为一个峰。此外，当密度带宽参数densityBandwidth为0时，自动估计的带宽不会小于rtTolerance的一半，以保证密度估计的充分平滑。

### 默认值依据

默认值30秒是基于以下经验：在典型的LC-MS代谢组学实验中，同一实验批次内的保留时间漂移通常在10-60秒范围内，30秒的容差能够覆盖大多数情况。对于使用质谱校准或严格控温的色谱系统，漂移可能小于10秒；对于较长的色谱梯度（如超过60分钟），漂移可能超过60秒。

### 调整策略

- 短色谱梯度（<30分钟）且仪器稳定：可适当减小到10-20秒，减少错误匹配

- 长色谱梯度（>60分钟）：可适当增大到40-60秒，避免漂移较大的峰被遗漏

- 建议通过QC样本的已知代谢物的RT变异系数（RSD）来评估合适的容差值：如果QC样本中已知代谢物的RT RSD小于2%，则容差可设为平均RT的5-10%；如果RT RSD超过5%，应考虑使用LOESS或Obiwarp算法进行校正

- 对于保留时间漂移较大的数据集，应优先使用LOESS或Obiwarp算法进行校正，而非简单地增大rtTolerance，因为过大的容差会导致不同代谢物被错误合并

## 3.4  minFraction（最小样本出现比例）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 0.5 |
| 取值范围 | 0.0 ~ 1.0 |
| 适用算法 | 全部四种 |

### 算法原理

minFraction参数定义了一个对齐后的离子特征被保留在最终结果中所需的最小样本出现比例。具体来说，如果一个特征只在不到minFraction比例的样本中被检测到（即该特征的峰面积不为零的样本数占总样本数的比例低于minFraction），则该特征将被过滤掉。这个参数的作用是去除只在少数样本中出现的低质量特征，这些特征很可能是噪声或假阳性结果。

例如，当minFraction = 0.5且共有10个样本时，一个特征必须至少在5个样本中被检测到才会被保留。如果填充缺失值（fillGaps = True），则填充后的值也会被纳入计算，因此minFraction的过滤是在缺失值填充之后执行的。

### 默认值依据

默认值0.5表示一个特征至少需要在一半的样本中被检测到。这是一个平衡的选择：值过低会保留大量缺失值较多的低质量特征，增加后续统计分析的复杂度和假阳性风险；值过高会过滤掉一些真实但含量较低的代谢物。在实践中，0.5是XCMS等主流软件的常用设置。

### 调整策略

- 探索性分析（希望保留尽可能多的特征）：可降低到0.2-0.3，但需注意后续缺失值插补的必要性

- 目标代谢物导向的分析（希望高质量特征）：可提高到0.7-0.8，确保保留的特征在大多数样本中都有检测

- 包含QC样本时：建议将minFraction设为至少在所有QC样本中出现的比例，以确保保留的特征在QC中有足够的重复性

- 样本量较少（<6个）时：建议降低到0.3-0.5，避免过度过滤

## 3.5  fillGaps（缺失值填充开关）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Boolean |
| 默认值 | True |
| 适用算法 | 全部四种 |

### 算法原理

当fillGaps = True时，对齐完成后，算法会对每个对齐组中缺失的样本进行重新搜索。具体做法是：对于某个对齐组中峰面积为零的样本，在该样本的原始峰列表中搜索m/z和RT都在容差范围内的峰，如果找到则用其峰面积填充缺失值。这个过程可以恢复一些在对齐过程中因容差限制而未被匹配的峰，减少表达矩阵中的缺失值比例。

当fillGaps = False时，缺失的样本峰面积将保持为零。这在某些场景下是合适的，例如当您希望区分真正的未检测和匹配失败的情况时。但在大多数代谢组学分析中，建议开启缺失值填充，因为过高的缺失值比例会影响后续的多元统计分析结果。

### 调整策略

- 常规代谢组学分析：建议设为True，减少表达矩阵中的缺失值

- 如果对齐后缺失值比例仍然较高（>30%），可能需要调整其他参数（如增大rtTolerance或切换对齐算法），而非仅依赖缺失值填充

- 如果需要对缺失值进行特殊处理（如使用k近邻或随机森林插补），可设为False，然后在外部处理

## 3.6  referenceSample（参考样本）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | String |
| 默认值 | 空字符串（自动选择） |
| 适用算法 | LOESS、Obiwarp |

### 算法原理

referenceSample参数指定峰对齐的参考样本。在LOESS和Obiwarp算法中，所有其他样本的保留时间都会被校正到参考样本的时间尺度上。参考样本的选择对对齐结果有显著影响：一个好的参考样本应该具有较多的峰数量、较好的信噪比和较小的保留时间漂移。

当referenceSample为空字符串时，算法会自动选择峰数量最多的样本作为参考。这是因为峰数量最多的样本通常提供了最丰富的匹配信息，能够为LOESS拟合或DTW对齐提供更多的约束点。在实践中，QC混合样本通常是理想的参考样本，因为它包含了实验中的大多数代谢物。

### 调整策略

- 建议使用QC混合样本作为参考，因为QC样本通常包含丰富的代谢物种类

- 如果没有QC样本，可以使用自动选择模式（留空），算法会选择峰数量最多的样本

- 避免使用信噪比较差或峰数量明显少于其他样本的样本作为参考

- 如果实验包含多个批次，建议为每个批次分别指定同一批次内的参考样本，然后再跨批次合并

# 第四章  LOESS算法参数详解

LOESS（LOcally Estimated Scatterplot Smoothing，局部加权散点图平滑）是一种非参数的局部回归方法，广泛用于保留时间校正。其基本思想是：对于每个需要校正的RT点，在其邻域内使用加权最小二乘法拟合一个低阶多项式，权重随距离增加而减小（使用三立方核函数）。这种方法能够有效地捕捉保留时间漂移的非线性特征，而不需要假设漂移的具体函数形式。

## 4.1  loessSpan（LOESS带宽参数）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 0.75 |
| 取值范围 | 0.1 ~ 1.0 |
| 适用算法 | LOESS |

### 算法原理

loessSpan参数控制了LOESS回归的带宽，即参与局部回归的数据点比例。具体来说，对于每个预测点，算法会选择距离其最近的k = ceil(span * n)个数据点（n为匹配峰对总数），然后在这些点上进行加权多项式拟合。span值越大，参与拟合的数据点越多，拟合曲线越平滑；span值越小，拟合曲线越贴近局部数据，但可能过度拟合。

在峰对齐的上下文中，LOESS用于拟合保留时间偏差（deltaRT = RT_ref - RT_sample）与样本RT之间的关系。拟合完成后，对于样本中的每个峰，通过LOESS模型预测其应有的RT偏差，然后将其RT值加上偏差实现校正。这样，即使保留时间漂移是非线性的（例如色谱柱前段漂移大、后段漂移小），LOESS也能够有效地进行校正。

### 默认值依据

默认值0.75是Cleveland（1979）推荐的经典值，在大多数情况下能够在平滑度和局部适应性之间取得良好的平衡。对于代谢组学数据，保留时间漂移通常呈现平滑的非线性变化，0.75的带宽能够较好地捕捉这种变化趋势。

### 调整策略

- 保留时间漂移较小且规律性强：可使用0.5-0.75，较小的span能更精确地捕捉局部变化

- 保留时间漂移较大且复杂：可使用0.75-1.0，较大的span能提供更稳定的拟合，避免过度拟合噪声

- 匹配峰对数量较少（<20对）：应增大span到0.8-1.0，因为数据点太少时小span会导致拟合不稳定

- 可以通过绘制RT偏差散点图和LOESS拟合曲线来直观判断span是否合适：拟合曲线应该平滑地贯穿数据点的主要趋势，而不是跟随每个局部波动

## 4.2  loessDegree（LOESS多项式阶数）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Integer |
| 默认值 | 2 |
| 可选值 | 1 或 2 |
| 适用算法 | LOESS |

### 算法原理

loessDegree参数指定了LOESS局部回归中使用的多项式阶数。当degree = 1时，使用局部线性回归（y = a + bx）；当degree = 2时，使用局部二次回归（y = a + bx + cx²）。二次多项式能够捕捉曲率变化，适合保留时间漂移呈非线性变化的情况。线性回归更稳健，不容易过拟合，但无法捕捉曲率信息。

在实现中，算法通过加权最小二乘法求解多项式系数。对于每个预测点，根据span参数确定邻域大小，使用三立方核函数计算权重，然后通过正规方程和高斯消元法求解加权多项式拟合问题。当匹配峰对数量不足时（少于4对），算法会跳过LOESS校正，保留原始RT值。

### 调整策略

- 保留时间漂移主要是线性的（即偏移量基本恒定）：使用degree = 1，更稳健且计算更快

- 保留时间漂移呈明显的非线性特征（如色谱柱前后段漂移方向不同）：使用degree = 2，能更好地捕捉曲率变化

- 当匹配峰对数量较少时，建议使用degree = 1，因为二次多项式需要更多的数据点才能稳定拟合

# 第五章  Obiwarp算法参数详解

Obiwarp（Ordered Bijective Interpolated Warping）是一种基于动态时间规整（DTW）的保留时间校正方法。与LOESS不同，Obiwarp不依赖峰匹配，而是直接利用色谱轮廓（TIC）信息进行对齐。其基本原理是将每个样本的TIC色谱图与参考样本的TIC色谱图进行动态时间规整，找到最优的时间对齐路径，然后根据该路径校正所有峰的保留时间。这种方法的优势在于不需要预先进行峰匹配，因此对峰缺失较为鲁棒。

## 5.1  obiwarpBinSize（RT分段宽度）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 1.0 |
| 单位 | 秒 |
| 取值范围 | > 0 |
| 适用算法 | Obiwarp |

### 算法原理

obiwarpBinSize定义了构建TIC色谱轮廓时的RT分段宽度。算法将整个RT范围划分为若干个等宽的分段，在每个分段内累加所有峰的响应强度作为该分段的TIC值。分段宽度越小，色谱轮廓的分辨率越高，能够捕捉更细微的保留时间差异，但计算量也相应增大；分段宽度越大，色谱轮廓越粗糙，可能丢失一些细微的对齐信息，但计算更快。

TIC色谱轮廓的构建过程如下：首先确定所有样本的全局RT范围（最小RT到最大RT），然后按照obiwarpBinSize将其分为若干个等宽的bin，每个bin的TIC值为落入该bin范围内的所有峰的响应强度（maxInto）之和。该TIC轮廓随后被用于DTW对齐。

### 默认值依据

默认值1.0秒是基于以下考量：对于典型的LC-MS代谢组学实验，色谱峰的宽度通常在5-30秒范围内，1秒的分段宽度能够提供足够的分辨率来捕捉峰的形状特征，同时不会产生过多的分段导致计算量过大。对于60分钟的色谱梯度，1秒的分段宽度会产生约3600个bin。

### 调整策略

- 短色谱梯度（<20分钟）：可使用0.5秒的分段宽度，提高分辨率

- 长色谱梯度（>60分钟）：可使用1.0-2.0秒的分段宽度，减少计算量

- 峰密度较高的数据：可适当减小分段宽度，避免相邻峰被合并到同一个bin中

- 如果计算速度是瓶颈，可适当增大分段宽度，但不建议超过5秒

## 5.2  obiwarpGapPenalty（DTW间隙惩罚值）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 0.6 |
| 取值范围 | 0.0 ~ 2.0 |
| 适用算法 | Obiwarp |

### 算法原理

obiwarpGapPenalty参数控制了DTW算法中对间隙（gap）操作的惩罚力度。在DTW的路径搜索中，从参考色谱到样本色谱的对齐可以通过三种操作实现：对角线移动（同时前进两个序列的一个位置）、垂直移动（只前进参考序列，相当于在样本序列中插入一个间隙）和水平移动（只前进样本序列，相当于在参考序列中插入一个间隙）。对角线移动不产生惩罚，而垂直和水平移动会产生gapPenalty的额外代价。

较大的gapPenalty会惩罚间隙操作，使得对齐路径更倾向于对角线移动，从而产生更平滑的校正曲线。较小的gapPenalty允许更多的间隙操作，使得对齐路径能够更灵活地适应局部的保留时间差异，但可能导致校正曲线不够平滑。在极端情况下，gapPenalty = 0时，DTW可能产生非常不自然的对齐路径；gapPenalty过大时，则可能强制对角线对齐，无法处理实际的保留时间差异。

### 默认值依据

默认值0.6是基于Prince和Marcotte（2006）的研究以及XCMS软件的实践经验。在大多数LC-MS代谢组学数据中，0.6的惩罚值能够在平滑度和灵活性之间取得良好的平衡。该值与归一化后的TIC轮廓值范围相匹配，确保惩罚力度与匹配代价在同一数量级。

### 调整策略

- 保留时间漂移较小且规律：可适当增大到0.8-1.0，强制更平滑的对齐路径

- 保留时间漂移较大且复杂：可适当减小到0.3-0.5，允许更灵活的对齐路径

- 如果对齐后某些区域的RT校正出现明显的跳变（校正曲线不平滑），可以增大gapPenalty

- 如果对齐后某些区域的RT校正不充分（校正后仍有较大偏差），可以减小gapPenalty

## 5.3  obiwarpResponse（响应强度归一化分段数）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Integer |
| 默认值 | 100 |
| 取值范围 | 10 ~ 1000 |
| 适用算法 | Obiwarp |

### 算法原理

obiwarpResponse参数控制了在DTW计算前对TIC色谱轮廓进行归一化时使用的分段数。归一化的目的是将不同样本的TIC响应强度缩放到相同的范围，以便在DTW计算中进行公平的比较。具体做法是将每个样本的TIC值按百分位数分为obiwarpResponse个等级，然后将每个值替换为其对应的等级编号。这种归一化方法能够有效消除不同样本间总响应强度的差异，使得DTW更关注色谱峰的形状和位置，而非绝对强度。

较大的分段数意味着更精细的归一化，能够保留更多的强度变化信息；较小的分段数意味着更粗糙的归一化，能够更好地抑制噪声和异常值的影响。在实践中，100个分段通常能够提供足够的分辨率，同时不会对噪声过于敏感。

### 调整策略

- 样本间总离子强度差异较大：可增大到150-200，保留更多强度细节

- 数据含有较多噪声或异常值：可减小到50-80，提高鲁棒性

- 一般情况下不需要调整此参数，100是一个经过广泛验证的合适值

# 第六章  密度分组算法参数详解

密度分组算法（DensityGroup）是XCMS等主流代谢组学软件的默认峰对齐方法，其核心思想是利用核密度估计（KDE）来识别保留时间的对齐特征。在每个m/z分组内，算法计算所有峰的RT值的核密度分布，密度分布中的局部极大值对应的就是对齐后的特征位置。这种方法的优势在于它是一种统计方法，不依赖于参考样本的选择，能够自动识别对齐特征的数量和位置。

## 6.1  densityBandwidth（核密度带宽）

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 类型 | Double |
| 默认值 | 0.0（自动估计） |
| 单位 | 秒 |
| 取值范围 | 0.0 或 > 0 |
| 适用算法 | DensityGroup |

### 算法原理

densityBandwidth参数定义了核密度估计中使用的带宽（也称窗宽）。核密度估计的基本原理是：对于每个RT点，计算其附近峰的密度贡献，贡献大小与距离成反比。本模块使用高斯核函数，其公式为K(u) = exp(-0.5 * u * u) / (bw * sqrt(2 * PI))，其中u = (rt - rt_peak) / bw。带宽bw控制了核函数的宽度：bw越大，每个峰的影响范围越广，密度分布越平滑；bw越小，每个峰的影响范围越窄，密度分布越尖锐。

当densityBandwidth = 0时，算法使用Silverman法则自动估计带宽。Silverman法则的计算公式为bw = 0.9 * min(σ, IQR/1.34) * n^(-1/5)，其中σ为标准差，IQR为四分位距，n为数据点数。这是一种经典的自动带宽选择方法，在大多数情况下能够提供合理的带宽估计。此外，算法还会确保自动估计的带宽不小于rtTolerance的一半，以保证密度估计的充分平滑。

### 默认值依据

默认值0表示自动估计，这是推荐的设置。Silverman法则是统计学中最广泛使用的自动带宽选择方法，对于单峰分布能够提供最优或接近最优的带宽估计。在代谢组学的上下文中，同一m/z组内的峰通常呈现多峰分布（每个对齐特征对应一个峰），Silverman法则可能会高估带宽，但算法通过设置下界为rtTolerance的一半来保证不会过度平滑。

### 调整策略

- 初次使用建议保持默认值0（自动估计），然后根据对齐结果进行调整

- 如果对齐后特征数量明显少于预期（不同代谢物被合并）：减小带宽，可尝试rtTolerance的0.3-0.5倍作为带宽

- 如果对齐后特征数量明显多于预期（同一代谢物被拆分）：增大带宽，可尝试rtTolerance的1.0-2.0倍作为带宽

- 带宽的选择应与样本数量匹配：样本数较多时可使用较小的带宽（因为有更多的数据支撑密度估计），样本数较少时应使用较大的带宽

# 第七章  算法选择与参数组合建议

## 7.1  算法选择指南

不同的峰对齐算法适用于不同的实验场景。以下表格总结了四种算法的适用条件和特点，帮助用户根据自己的实验数据特点选择最合适的算法。

| 算法 | 适用场景 | RT漂移类型 | 计算速度 | 鲁棒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DirectMatch | 快速预览、RT漂移极小 | 无或微小线性漂移 | 快 | 低 |
| LOESS | 常规LC-MS代谢组学 | 非线性漂移 | 中 | 中 |
| Obiwarp | 色谱轮廓质量好、峰缺失多 | 复杂非线性漂移 | 慢 | 高 |
| DensityGroup | 通用场景（推荐） | 各种类型 | 中 | 高 |

## 7.2  典型实验场景的参数配置

### 场景一：常规LC-MS代谢组学实验（Q-TOF）

仪器类型为四极杆飞行时间质谱（Q-TOF），色谱梯度时间30-60分钟，样本数10-50个。此时保留时间漂移通常在10-30秒范围内，可能存在轻微的非线性漂移。推荐使用密度分组算法，参数配置如下：mzTolerance = 0.025（Absolute），rtTolerance = 30，densityBandwidth = 0（自动估计），minFraction = 0.5，fillGaps = True。

### 场景二：高分辨率质谱实验（Orbitrap）

仪器类型为Orbitrap，色谱梯度时间15-30分钟，样本数20-100个。此时质量精度很高（1-5 ppm），保留时间漂移通常较小。推荐使用密度分组算法，参数配置如下：mzTolerance = 10（PPM模式），rtTolerance = 15，densityBandwidth = 0（自动估计），minFraction = 0.5，fillGaps = True。

### 场景三：保留时间漂移较大的实验

色谱梯度时间超过60分钟，或者实验跨越了多天，保留时间漂移可能超过60秒且呈非线性特征。推荐使用LOESS算法先进行RT校正，然后再进行匹配。参数配置如下：mzTolerance = 0.025（Absolute），rtTolerance = 30，loessSpan = 0.75，loessDegree = 2，referenceSample = QC样本名称，minFraction = 0.5，fillGaps = True。

### 场景四：峰缺失较多的实验

当样本间代谢物组成差异较大时，峰匹配方法可能找不到足够的匹配峰对。此时推荐使用Obiwarp算法，因为它不依赖峰匹配而是直接利用色谱轮廓信息。参数配置如下：mzTolerance = 0.025（Absolute），rtTolerance = 30，obiwarpBinSize = 1.0，obiwarpGapPenalty = 0.6，obiwarpResponse = 100，referenceSample = QC样本名称，minFraction = 0.3（适当降低），fillGaps = True。

## 7.3  参数调优流程

参数调优是峰对齐过程中的重要环节。以下是一个建议的参数调优流程，帮助用户系统地找到最优参数配置。

- 第一步：使用默认参数运行对齐，获得基线结果。记录特征数量、缺失值比例等关键指标

- 第二步：检查已知标准物的对齐质量。如果标准物被正确对齐（同一特征中包含所有样本的峰），则参数基本合适；否则需要调整

- 第三步：根据基线结果调整m/z容差。如果特征数量异常多，可能是m/z容差过小；如果特征数量异常少，可能是m/z容差过大

- 第四步：调整RT容差或切换算法。如果缺失值比例较高，可能是RT容差过小或需要使用RT校正算法

- 第五步：调整算法特定参数。如LOESS的span、Obiwarp的gapPenalty、DensityGroup的带宽等

- 第六步：调整过滤参数。根据实验需要调整minFraction，平衡特征数量和质量

## 7.4  常见问题与解决方案

| 问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 特征数量远少于预期 | m/z容差过小或RT容差过小 | 增大m/z容差或RT容差，或切换到LOESS/Obiwarp |
| 特征数量远多于预期 | m/z容差过大或RT容差过大 | 减小m/z容差或RT容差 |
| 缺失值比例过高（>30%） | RT漂移未被有效校正 | 切换到LOESS或Obiwarp算法 |
| 同一代谢物被拆分为多个特征 | RT容差过小或密度带宽过小 | 增大rtTolerance或densityBandwidth |
| 不同代谢物被合并为一个特征 | m/z容差过大或RT容差过大 | 减小m/z容差或rtTolerance |
| LOESS校正后结果变差 | 匹配峰对数量不足 | 增大初始RT搜索窗口或更换参考样本 |
| Obiwarp校正曲线不平滑 | gapPenalty过小 | 增大obiwarpGapPenalty |

# 附录  算法内部参数说明

除了AlignmentParameters类中暴露的参数外，各算法内部还存在一些固定的内部参数。这些参数通常不需要用户调整，但了解它们有助于深入理解算法行为。

## A.1  LOESS算法内部参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 初始RT搜索窗口 | 2 * rtTolerance | LOESS匹配峰对时使用的RT容差为用户设定值的2倍，以增加匹配率 |
| 最小匹配峰对数 | 4 | 匹配峰对不足4对时跳过LOESS校正，保留原始RT |
| RT容差自动扩大倍数 | 2/4/8 | 当匹配峰对不足10时，自动将RT容差扩大到2/4/8倍 |
| 三立方核函数 | w(u) = (1-u³)³ | LOESS加权使用的核函数，u为归一化距离 |

## A.2  Obiwarp算法内部参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Sakoe-Chiba带宽 | max(10, n*10%) | DTW搜索的对角线附近带宽，限制搜索范围以减少计算量 |
| 密度网格点数 | max(512, range/(bw*0.1)) | 核密度估计的计算网格精度 |
| 密度峰检测阈值 | 最大密度值的5% | 低于此阈值的密度峰被视为噪声而忽略 |
| 密度峰合并间距 | rtTolerance * 0.5 | 距离小于此值的密度峰会被合并 |

## A.3  密度分组算法内部参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Silverman带宽下界 | rtTolerance * 0.5 | 自动估计的带宽不会小于此值，保证平滑性 |
| 密度网格扩展 | 带宽 * 3 | 密度估计的RT范围向两侧各扩展3倍带宽，避免边界效应 |
| 密度峰检测阈值 | 最大密度值的5% | 低于此阈值的密度峰被视为噪声而忽略 |
| 密度峰合并间距 | rtTolerance * 0.5 | 距离小于此值的密度峰会被合并 |
| m/z分组参考值 | 组内中位数m/z | 使用中位数而非均值作为参考，更鲁棒 |